## Plan1
Material de Odontologia
Item | Descritivo | Marca Pré Aprovada | Quantidade
| Fisiomocho, base com cinco rodízios, altura do assento regulável entre 440 a 570mm, encosto regulável entre 285mm a 360mm, acionamento a gás, estofamento em espuma - densidade 33 com PVC laminado sem costuras, assento tipo sela, cor azul. | DABI Atlante, Gnatus, Kavo | 2
| Compressor Odontológico de baixo nível de ruído: entre 50-60 Db a um metro de distância, totalmente isento de óleo, reservatório com tratamento interno antioxidante, 220V, monofásico, devendo possuir: pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança (dispositivo de alívio do excesso de pressão), rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão), dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar, filtro de ar com drenagem automática, regulador de pressão de saída do ar, registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso, ventoinha de refrigeração no motor, filtro de aspiração, mangueira do motor metálica e flexível, pressão máxima de trabalho 120psi, capacidade de 40-50L, vazão (fluxo de ar) dentro de 200-250-l/min. | Cristofoli, Schulz, Kavo | 1
| Bomba de Vácuo contendo filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior (evitando o contato com os resíduos), filtro de entrada de água, protetor térmico intermitente, motor com eixo central em inox, turbina completa em liga de bronze, sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto, pré-lavagem automática no filtro coletor, comando de acionamento eletrônico, vácuo máximo 450 mmHg, motor (potência) 1/2 CV, alimentação bivolt 110V / 220V, vazão de ar máxima 200L/min, consumo de água entre 0,20L/min e 0,50L/min. | Schuster, Cristofoli, Gnatus | 1
| Fotopolemerizador, para restaurações diretas e indiretas, com tecnologia Wireless (sem fio), à bateria, com luz fria (azul) gerada por LED de alta potência, com bateria removível, com 3 programações de uso, display digital, timer (5, 10, 15 e 20 seg) com bip sonoro no final da operação, comandos de programação na própria caneta, silencioso, bivolt automático 90/240V, ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360º, sistema stand by de desligamento automaticamente após 2 minutos sem utilização. | Schuster, Kavo, Kondentec | 2
| Ultrassom Odontológico com Jato de Bicarbonato, aplicável para PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTÍSTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA, Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente, Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável, ULTRASSOM com ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração, Alta frequência na ponta ativa, 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixa/média, média, média/alta e alta), Tips (Pontas) com vários modelos (Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária), JATO DE BICARBONATO Peça de mão metálica, removível e autoclavável, confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de esterilização, Ajuste no painel do volume de água e do bicarbonato independentes, Filtro de ar com drenagem automática, tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador, Chave geral luminosa localizada no painel, ntrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida, pedal de acionamento único, Frequência do ultrassom 32.000 Hz; Pressão de entrada de ar 60 PSI a 80 PSI; Pressão de entrada de água 14 PSI a 40 PSI; Alimentação Bivolt 110V / 220V., | Schuster, Kavo, Gnatus | 2